## 60 BAR
Actualizar Manometros
7/P3F2 (D.4.11.O1.2 REV.1) | [8 empty] | Tempo 1 | 0
[9 empty] | Tempo 2 | 0
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0060-001 | Tempo 3 | 0
RANGE / ALCANCE: | 0-60 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 1 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 2 & 3 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 1 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 12 | 48 | 12 | 49 | 0 | 1
2 | 24 | 36 | 23 | 35.5 | 1 | 0.5
3 | 36 | 24 | 35.75 | 24.5 | 0.25 | 0.5
4 | 48 | 12 | 48 | 12 | 0 | 0
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-01-02 |  | 2023-04-02
Tempo 1
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0060-001
RANGE / ALCANCE: | 0-60 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 1 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 2 & 3 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 1 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 12 | 48 | 12.5 | 47.5 | 0.5 | 0.5
2 | 24 | 36 | 23 | 36 | 1 | 0
3 | 36 | 24 | 35 | 25 | 1 | 1
4 | 48 | 12 | 47.75 | 12.25 | 0.25 | 0.25
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-04-03 |  | 2023-07-03
Tempo 2
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0060-001
RANGE / ALCANCE: | 0-60 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 1 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 2 & 3 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 1 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 12 | 48 | 12.75 | 48.5 | 0.75 | 0.5
2 | 24 | 36 | 23.5 | 35.5 | 0.5 | 0.5
3 | 36 | 24 | 35 | 23.5 | 1 | 0.5
4 | 48 | 12 | 47.75 | 11.25 | 0.25 | 0.75
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-07-03 |  | 2023-10-03
Tempo 3
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0060-001
RANGE / ALCANCE: | 0-60 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 1 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 2 & 3 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 1 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 12 | 48 | 12.75 | 48.5 | 0.75 | 0.5
2 | 24 | 36 | 24 | 36.25 | 0 | 0.25
3 | 36 | 24 | 36.25 | 24.25 | 0.25 | 0.25
4 | 48 | 12 | 48.25 | 12.5 | 0.25 | 0.5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-10-03 |  | 2024-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0060-001
RANGE / ALCANCE: | 0-60 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 1 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 2 & 3 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 1 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 12 | 48 | 11.5 | 48.5 | 0.5 | 0.5
2 | 24 | 36 | 24 | 36.25 | 0 | 0.25
3 | 36 | 24 | 36.25 | 23 | 0.25 | 1
4 | 48 | 12 | 47.5 | 12.5 | 0.5 | 0.5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-04-01
Formulas:
UP ASCENDENTE = IF([UP ASCENDENTE]="","",[UP ASCENDENTE]+90)
Sellos Tempo 3
Sellos Tempo 2
Sellos Tempo 1
Note on K3: Como actualizar lista manómetros: - Dependiendo de la sección a actualizar (Tempo 1, Tempo 2 y Tempo 3),"descrito al lado de sección", marcar casilla correspondiente con: "1" actualizar o "0" para dejarlo sin actualizar. - Al lado de "1" o "0", hay casilla que especifica: Sellar Tempo ... , ejecutar macro para sellar sección actualizada (dar click en botón).

## Formula
Pasos para obtener valores manómetros:
1) Pulsar F9 en esta Hoja
2) Copiart valores obtenidos
3) Seleccionar todas las casillas donde pegar valores ( Lecturas patrón)
4) Pegar pero seleccionar "Pegar solo Valores"
5) Listo
| 12.75 | 47.5
| 24.75 | 36
| 35.25 | 24.5
| 47.25 | 11
ERROR MAX.: | ± 1 bar