## 250 BAR
Actualizar Manometros
7/P3F2 (D.4.11.O1.2 REV.1) | [8 empty] | Tempo 1 | 0
[9 empty] | Tempo 2 | 0
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002 | Tempo 3 | 0
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 48 | 199 | 2 | 1
2 | 100 | 150 | 100 | 153 | 0 | 3
3 | 150 | 100 | 151 | 101 | 1 | 1
4 | 200 | 50 | 198 | 49 | 2 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-01-02 |  | 2023-04-02
Tempo 1
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 53 | 203 | 3 | 3
2 | 100 | 150 | 97 | 150 | 3 | 0
3 | 150 | 100 | 147 | 100 | 3 | 0
4 | 200 | 50 | 196 | 48 | 4 | 2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-04-03 |  | 2023-07-03
Tempo 2
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 51 | 200 | 1 | 0
2 | 100 | 150 | 99 | 148 | 1 | 2
3 | 150 | 100 | 146 | 100 | 4 | 0
4 | 200 | 50 | 203 | 48 | 3 | 2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-07-03 |  | 2023-10-03
Tempo 3
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 50 | 202 | 0 | 2
2 | 100 | 150 | 100 | 148 | 0 | 2
3 | 150 | 100 | 146 | 97 | 4 | 3
4 | 200 | 50 | 197 | 49 | 3 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-10-03 |  | 2024-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 49 | 199 | 1 | 1
2 | 100 | 150 | 102 | 147 | 2 | 3
3 | 150 | 100 | 151 | 103 | 1 | 3
4 | 200 | 50 | 198 | 51 | 2 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-04-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 51 | 203 | 1 | 3
2 | 100 | 150 | 100 | 149 | 0 | 1
3 | 150 | 100 | 151 | 99 | 1 | 1
4 | 200 | 50 | 203 | 49 | 3 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-04-02 |  | 2024-07-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 50 | 201 | 0 | 1
2 | 100 | 150 | 98 | 148 | 2 | 2
3 | 150 | 100 | 149 | 100 | 1 | 0
4 | 200 | 50 | 200 | 47 | 0 | 3
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-07-01 |  | 2024-10-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 53 | 202 | 3 | 2
2 | 100 | 150 | 99 | 150 | 1 | 0
3 | 150 | 100 | 148 | 98 | 2 | 2
4 | 200 | 50 | 200 | 51 | 0 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 51 | 200 | 1 | 0
2 | 100 | 150 | 101 | 146 | 1 | 4
3 | 150 | 100 | 147 | 101 | 3 | 1
4 | 200 | 50 | 199 | 49 | 1 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-07 |  | 2025-04-09
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 53 | 201 | 3 | 1
2 | 100 | 150 | 100 | 152 | 0 | 2
3 | 150 | 100 | 150 | 96 | 0 | 4
4 | 200 | 50 | 200 | 52 | 0 | 2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-17 |  | 2025-04-17
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 52 | 200 | 2 | 0
2 | 100 | 150 | 102 | 148 | 2 | 2
3 | 150 | 100 | 152 | 99 | 2 | 1
4 | 200 | 50 | 200 | 51 | 0 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-04-14 |  | 2025-07-13
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 52 | 200 | 2 | 0
2 | 100 | 150 | 96 | 147 | 4 | 3
3 | 150 | 100 | 152 | 102 | 2 | 2
4 | 200 | 50 | 198 | 47 | 2 | 3
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-10-12
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0250-002
RANGE / ALCANCE: | 0-250 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 4 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 50 | 200 | 51 | 203 | 1 | 3
2 | 100 | 150 | 98 | 152 | 2 | 2
3 | 150 | 100 | 147 | 100 | 3 | 0
4 | 200 | 50 | 196 | 51 | 4 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-10-13 |  | 2026-01-11
Formulas:
UP ASCENDENTE = IF([UP ASCENDENTE]="","",[UP ASCENDENTE]+90)
Sellos Tempo 3
Sellos Tempo 2
Sellos Tempo 1
Note on K3: Como actualizar lista manómetros: - Dependiendo de la sección a actualizar (Tempo 1, Tempo 2 y Tempo 3),"descrito al lado de sección", marcar casilla correspondiente con: "1" actualizar o "0" para dejarlo sin actualizar. - Al lado de "1" o "0", hay casilla que especifica: Sellar Tempo ... , ejecutar macro para sellar sección actualizada (dar click en botón).

## Formula
Pasos para obtener valores manómetros:
1) Pulsar F9 en esta Hoja
2) Copiart valores obtenidos
3) Seleccionar todas las casillas donde pegar valores ( Lecturas patrón)
4) Pegar pero seleccionar "Pegar solo Valores"
5) Listo
| 50 | 202
| 97 | 153
| 149 | 97
| 196 | 50
ERROR MAX.: | ± 4 bar