## 1000 BAR
Actualizar Manometros
7/P3F2 (D.4.11.O1.2 REV.1) | [8 empty] | Tempo 1 | 0
[9 empty] | Tempo 2 | 0
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004 | Tempo 3 | 0
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 195 | 795 | 5 | 5
2 | 400 | 600 | 395 | 595 | 5 | 5
3 | 600 | 400 | 605 | 415 | 5 | 15
4 | 800 | 200 | 790 | 210 | 10 | 10
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-01-02 |  | 2023-04-02
Tempo 1
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 205 | 795 | 5 | 5
2 | 400 | 600 | 415 | 600 | 15 | 0
3 | 600 | 400 | 600 | 410 | 0 | 10
4 | 800 | 200 | 800 | 200 | 0 | 0
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-04-03 |  | 2023-07-03
Tempo 2
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 195 | 785 | 5 | 15
2 | 400 | 600 | 400 | 590 | 0 | 10
3 | 600 | 400 | 600 | 415 | 0 | 15
4 | 800 | 200 | 800 | 205 | 0 | 5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-07-03 |  | 2023-10-03
Tempo 3
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 210 | 795 | 10 | 5
2 | 400 | 600 | 410 | 600 | 10 | 0
3 | 600 | 400 | 590 | 395 | 10 | 5
4 | 800 | 200 | 790 | 215 | 10 | 15
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-10-03 |  | 2024-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 185 | 805 | 15 | 5
2 | 400 | 600 | 395 | 610 | 5 | 10
3 | 600 | 400 | 605 | 395 | 5 | 5
4 | 800 | 200 | 815 | 185 | 15 | 15
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-04-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 210 | 810 | 10 | 10
2 | 400 | 600 | 385 | 585 | 15 | 15
3 | 600 | 400 | 595 | 400 | 5 | 0
4 | 800 | 200 | 795 | 195 | 5 | 5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-04-02 |  | 2024-07-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 210 | 815 | 10 | 15
2 | 400 | 600 | 400 | 585 | 0 | 15
3 | 600 | 400 | 605 | 390 | 5 | 10
4 | 800 | 200 | 810 | 210 | 10 | 10
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-07-01 |  | 2024-10-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 210 | 810 | 10 | 10
2 | 400 | 600 | 405 | 610 | 5 | 10
3 | 600 | 400 | 610 | 395 | 10 | 5
4 | 800 | 200 | 810 | 185 | 10 | 15
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 185 | 790 | 15 | 10
2 | 400 | 600 | 390 | 595 | 10 | 5
3 | 600 | 400 | 595 | 405 | 5 | 5
4 | 800 | 200 | 790 | 205 | 10 | 5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-07 |  | 2025-04-09
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 210 | 810 | 10 | 10
2 | 400 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0
3 | 600 | 400 | 595 | 405 | 5 | 5
4 | 800 | 200 | 800 | 195 | 0 | 5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-17 |  | 2025-04-17
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 195 | 810 | 5 | 10
2 | 400 | 600 | 410 | 590 | 10 | 10
3 | 600 | 400 | 605 | 400 | 5 | 0
4 | 800 | 200 | 795 | 200 | 5 | 0
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-04-14 |  | 2025-07-13
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 215 | 790 | 15 | 10
2 | 400 | 600 | 410 | 600 | 10 | 0
3 | 600 | 400 | 610 | 405 | 10 | 5
4 | 800 | 200 | 795 | 195 | 5 | 5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-10-12
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 1000-004
RANGE / ALCANCE: | 0-1000 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 20 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 16 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 200 | 800 | 210 | 810 | 10 | 10
2 | 400 | 600 | 395 | 610 | 5 | 10
3 | 600 | 400 | 610 | 395 | 10 | 5
4 | 800 | 200 | 785 | 185 | 15 | 15
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-10-13 |  | 2026-01-11
Formulas:
UP ASCENDENTE = IF([UP ASCENDENTE]="","",[UP ASCENDENTE]+90)
Sellos Tempo 3
Sellos Tempo 2
Sellos Tempo 1
Note on K3: Como actualizar lista manómetros: - Dependiendo de la sección a actualizar (Tempo 1, Tempo 2 y Tempo 3),"descrito al lado de sección", marcar casilla correspondiente con: "1" actualizar o "0" para dejarlo sin actualizar. - Al lado de "1" o "0", hay casilla que especifica: Sellar Tempo ... , ejecutar macro para sellar sección actualizada (dar click en botón).

## Formulas
Pasos para obtener valores manómetros:
1) Pulsar F9 en esta Hoja
2) Copiart valores obtenidos
3) Seleccionar todas las casillas donde pegar valores ( Lecturas patrón)
4) Pegar pero seleccionar "Pegar solo Valores"
5) Listo
| 210 | 790
| 405 | 615
| 595 | 395
| 805 | 185
ERROR MAX.: | ± 16 bar